EksoNR Sicherheitsinformationen

## Einsatzumgebung

Das EksoNR muss in geeigneten und sicheren Umgebungen verwendet werden:

- Fester, trockener, ebener Boden mit weniger als 2 % Gefälle

- Für ausreichende Beaufsichtigung ist zu sorgen.

- Verwenden eines Unterstützungsgeräts.

Indikationen für die Verwendung des EksoNR

Für Kunden außerhalb der USA und Kanadas (CE-Zeichen):

Das EksoNR ist für die Verwendung als Gangtrainingsgerät zur Verbesserung der Gehfunktion

und der Unabhängigkeit von behandelten Personen mit neurologischen oder muskulären

Verletzungen, Krankheiten oder Schwächen bestimmt. Es soll dazu beitragen, die

Wiederherstellung oder Verbesserung der Gehfähigkeit seiner Führer unter Aufsicht eines

ausgebildeten Physiotherapeuten (oder einer gleichwertigen medizinischen Fachkraft) zu

erleichtern und soll von einem geschulten Beobachter bedient werden.

Für Kunden in den USA und Kanada (FDA-Zulassung):

Das EksoNR ist dazu bestimmt, ambulante Funktionen in Rehabilitationseinrichtungen unter Aufsicht eines ausgebildeten Physiotherapeuten für die folgenden Patientengruppen zu übernehmen:

- Personen mit Multipler Sklerose (motorische Funktion der oberen Extremitäten von mindestens 4/5 in mindestens einem Arm)

- Personen mit erworbener Hirnverletzung, einschließlich traumatischer Hirnverletzung und Schlaganfall (motorische Funktion der oberen Extremitäten von mindestens 4/5 in mindestens einem Arm).

- Personen mit Rückenmarkverletzungen auf den Ebenen T4 bis L5 (motorische Funktion der oberen Extremitäten von mindestens 4/5 in beiden Armen).

- Personen mit Rückenmarkverletzungen auf den Ebenen C7 bis T3 (ASIA D mit motorischer Funktion der oberen Extremitäten von mindestens 4/5 in beiden Armen).

WARNUNG

Das EksoNR darf nur unter Anleitung eines Physiotherapeuten verwendet werden, der von

Ekso Bionics, Inc. für die Bedienung des EksoNR zertifiziert wurde.

Der Therapeut muss vor der Verwendung des Geräts ein Schulungsprogramm absolvieren. Die Geräte sind nicht für Sport und Treppensteigen geeignet.

- Anforderungen an die behandelte Person

- Sie müssen von einem Arzt untersucht und freigegeben werden, ehe ein Physiotherapeut die Möglichkeit der Verwendung des EksoNR bewertet.

- Physische und kognitive Fähigkeit zur Benutzung von Krücken, Rollatoren oder Gehstöcken, um sich an der Einleitung und Aufrechterhaltung der Gewichtsverlagerung zu beteiligen. Die Verwendung muss nicht unabhängig von klinischer Unterstützung sein.

- Fähigkeit, Schmerzen zu melden und die Notwendigkeit, eine Übung zu beenden, verbal oder nonverbal zu kommunizieren.

- Fähigkeit, die Kommunikation des Therapeuten verbal oder nonverbal zu bestätigen.

- Gesunde Knochendichte.

- Das Skelett weist keine unverheilten Frakturen auf.

- Die behandelten Personen sind in der Lage, mit Hilfe einer Vorrichtung wie einem Standgerüst zu stehen.

- Die Hüftbreite oder die Länge der Beinsegmente liegt im einstellbaren Bereich.

- Das Gewicht darf 100 kg (220 lb) nicht überschreiten.

- Hüftbreite im Stand von maximal 45,6 cm (18 in.).

- Muss mindestens 2 Extremitäten funktionell nutzen können.

- Muss in Hüften, Knien und Fußgelenk über einen nahezu normalen Bewegungsumfang verfügen.

  - Neutrale Dorsalflexion des Fußgelenks.

HINWEIS: Das Knie kann bis zu 12° gebeugt werden, damit ein neutrales Fußgelenk möglich ist.

  - Nicht mehr als 12° Kniebeugekontraktur.

  - Nicht mehr als 17° Hüftbeugekontraktur.

HINWEIS: Bei mehr als 10° muss der Bewertungsmodus verwendet werden.

- Der Längenunterschied der Oberschenkel darf höchstens einen halben Zoll (≤ 0,5 Zoll oder 1,3 cm) und der Unterschenkel höchstens einen dreiviertel Zoll (≤ 0,75 Zoll oder 1,9 cm) betragen.

Kontraindikationen für die Anwendung

- Personen mit den folgenden Erkrankungen dürfen das Gerät nicht verwenden:

- Schwerwiegende gleichzeitige Erkrankungen: Infektionen, Kreislauf-, Herz- oder Lungenerkrankungen, Druckgeschwüre

- Schwere Spastik (Modifizierte Ashworth-Skala 4)

- Instabile Wirbelsäule oder nicht verheilte Gliedmaßen- oder Beckenfrakturen

- Aktive heterotope Ossifikation, die den Bewegungsumfang der unteren Extremitäten beeinträchtigt

- Erhebliche Kontrakturen

- Psychiatrische oder kognitive Zustände, die in den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts eingreifen können

- Kognitive Beeinträchtigungen, die dazu führen, dass Anweisungen nicht befolgt werden können

- Schwangerschaft

- Schlechter Hautzustand in den Bereichen, die mit dem Gerät in Berührung kommen

- Verminderte Stehtoleranz aufgrund von orthostatischer Hypotonie

- Bewegungseinschränkungen, die eine behandelte Person daran hindern würden, ein normales, reziprokes Gangbild zu erreichen oder normales Aufstehen oder Hinsetzen zu vollziehen:

  - Kniebeugekontraktur von mehr als 12°

  - Unfähigkeit, eine neutrale Dorsalflexion von 0° bei einer Kniebeugung von bis zu 12° zu erreichen

- Beinlängenunterschied von mehr als 0,5 Zoll (1,3 cm) für Oberschenkel oder 0,75 Zoll (1,9 cm) für Unterschenkel

- Ungelöste Thrombose an tiefen Venen

- Unkontrollierte autonome Dysreflexie

- Prothese der unteren Gliedmaßen

## Allgemeine Warnungen

Bei behandelten Personen mit den folgenden Erkrankungen können zusätzliche Risiken bestehen:

- Ausgeprägte Osteoporose, die das Risiko von Knochenbrüchen beim Stehen oder Gehen erhöhen kann. Die behandelten Personen müssen vor der Verwendung des Geräts von ihrem Arzt untersucht werden, um den Schweregrad der Osteoporose festzustellen und zu prüfen, ob sie das Gehen und Stehen aushalten können.

- Kürzlich aufgetretene unkontrollierte Orthostase. Um das Risiko von Synkopen zu minimieren, muss der Blutdruck der behandelten Personen genau überwacht werden.

- Hüftdysplasie oder Anomalien der Hüftachse. Wenn die behandelte Person über Hüftbeschwerden oder -schmerzen klagt, muss die Verwendung des Geräts unterbrochen und der Sitz überprüft werden. Wenn der Sitz korrekt ist und die behandelte Person weiterhin Beschwerden hat, ist das Gerät möglicherweise nicht für diese behandelte Person geeignet.

- Behandelte Personen mit Schädeldefekt oder mit einem im Bauchraum gelagerten Schädelknochenlappen müssen stets einen Helm tragen und bei der Verwendung des EksoNR genau überwacht werden.

- Impulsives Verhalten, das zu unsicheren Drehungen, unsicherem Gehen oder zu einem EksoNR-Einsatz führen kann, der zu Verletzungen der behandelten Person und des Physiotherapeuten führen kann. Dieses Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die behandelte Person kognitive oder psychiatrische Probleme aufweist, die zu einer Unfähigkeit führen können, den Anweisungen zu folgen.

- Bei unsicheren Veränderungen des Blutdrucks oder der Herzfrequenz der behandelten Person muss die Übung sofort abgebrochen werden.

- Benutzen Sie das EksoNR nur auf festem, trockenem und ebenem Untergrund mit weniger als 2% Gefälle. Die Verwendung des Geräts auf unebenen Flächen kann zum Verlust des Gleichgewichts und zu möglichen Verletzungen führen.

- Um Hautabschürfungen zu vermeiden, muss das Gerät über der Kleidung getragen werden. Verwenden Sie bei Bedarf die mit dem Gerät mitgelieferte zusätzliche Polsterung.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen übermäßigen Druck auf Knochenvorsprünge ausübt.

- Der Hautzustand muss vor und nach jeder Anwendung geprüft werden.

- Verwenden Sie nur von Ekso Bionics angebotene Stromkabel, Batterieladegeräte und Batteriebaugruppen.

- Vergewissern Sie sich, dass die EksoNR-Batterien vollständig oder für die Behandlung ausreichend aufgeladen sind.

- Da das EksoNR nicht dafür ausgelegt ist, Stürze zu verhindern, muss es jederzeit genau beobachtet werden. Der Beobachter muss sich beim Beobachten immer in Reichweite der behandelten Person befinden. Die Aufgabe des Beobachters besteht darin, die behandelte Person beim Umlagern, Stehen, Gehen, Drehen und Sitzen zu unterstützen. Im Notfall kann der Beobachter helfen, ein Sitzmanöver mit ausgestreckten Beinen durchzuführen.

- Personen, die neu behandelt werden, und Personen mit erhöhtem Sturzrisiko benötigen mehr Aufsicht und Beobachtung.

- Geben Sie der behandelten Person immer klare, verbale Anweisungen, insbesondere zu Beginn oder beim Wechsel einer EksoNR-Aktion, wenn die behandelte Person sich dreht oder bei Gehübungen mit dem EksoNR die Richtung ändert.

- Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die langfristigen Auswirkungen des Gehens mit dem EksoNR zu ermitteln.

- Achten Sie auf Beinlängenunterschiede und/oder Knochenanomalien, die einen sicheren Betrieb verhindern würden. Wenn die behandelte Person über Beschwerden oder Schmerzen klagt, muss die Verwendung des Geräts unterbrochen und der Sitz überprüft werden. Wenn der Sitz korrekt ist und die behandelte Person weiterhin erhebliche Beschwerden hat, ist das Gerät möglicherweise nicht für diese behandelte Person geeignet.

- Vor dem Eintritt in einen Magnetresonanztomographen (MR) und vor einer MR-Untersuchung muss das EksoNR abgenommen werden. Das EksoNR wurde nicht auf Sicherheit und Kompatibilität in der MR-Umgebung geprüft. Es wurde nicht auf Erwärmung, Migration oder Bildartefakte in der MR-Umgebung getestet. Über die Sicherheit des EksoNR in der MR-Umgebung ist nichts bekannt. Das Scannen eines Patienten, der dieses Gerät trägt, kann zu Verletzungen der behandelten Person führen. Der Kontakt mit einem MR-Scanner oder der Aufenthalt in dessen Nähe kann dazu führen, dass sich das Exoskelett bewegt oder elektrische Schläge verursacht, was zu einer Verletzung der behandelten Person führen kann.

## Sicherheitshinweise

### Für Physiotherapeuten

- Für den Fall, dass die behandelte Person das Gleichgewicht verliert oder das Gerät nicht mehr funktioniert, muss sich ein EksoNR-geschulter Physiotherapeut jederzeit in ihrer Reichweite aufhalten – oder eine andere Person entsprechend beauftragen.

- Das EksoNR ist NICHT dafür ausgelegt, Stürze zu verhindern.

- Verwenden Sie das EksoNR immer unter ausreichender Aufsicht und mit körperlicher Unterstützung.

- Personen, die neu behandelt werden, und Personen mit erhöhtem Sturzrisiko benötigen möglicherweise mehr Aufsicht und körperliche Unterstützung.

- Verwenden Sie das EksoNR immer in Verbindung mit einem Unterstützungsgerät.

- Geben Sie den behandelten Personen und Ihren Kollegen klare verbale Anweisungen und körperliche Hinweise.

- Geben Sie den behandelten Personen klare Anweisungen, wenn sie eine EksoNR-Aktion beginnen oder ändern und wenn sie anhalten, sich drehen oder die Richtung ändern. (Zum Beispiel: „Wir fangen jetzt an, Schritte zu machen.“)

- Geben Sie Ihren Kollegen klare Anweisungen, wenn Sie zu zweit arbeiten. Verbalisieren Sie, dass jeder Partner bereit ist, ehe Sie während einer Patientenübung mit dem Stehen, Gehen, Drehen oder Sitzen beginnen. Drücken Sie die Stopptaste, wenn Ihr Partner anzeigt, dass ein Stopp oder eine Pause erforderlich ist.

- Beurteilen Sie den Hautzustand vor und nach jeder Trainingseinheit. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Bereiche zu legen, die mit dem EksoNR in Berührung kommen.

- Die behandelten Personen sollten vor und nach den EksoNR-Übungen die von ihrem Physiotherapeuten empfohlenen angemessenen Dehnübungen für die unteren Extremitäten durchführen.

- Brechen Sie die Sitzung ab, wenn die behandelte Person über Unbehagen berichtet oder Anzeichen und Symptome von unerwünschten Reaktionen zeigt.

- Für zusätzliche Sicherheit bei neuen oder anspruchsvollen behandelten Personen ist ein dedizierter Beobachter oder Haltegurt optional. Eine Sicherheitsaufhängung kann am Ekso-Nylonseil befestigt werden, muss aber für das normale Gehen mit dem EksoNR locker gehalten werden (kein Ziehen, Nachschleifen oder Spannen). Zusätzlich muss das Aufhängungsseil beim Aufstehen und Hinsetzen entfernt werden.

### Gerätespezifische Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das EksoNR nicht, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert.

Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Steuergerät dazu anweist.

Verwenden Sie das EksoNR auf keinen Fall, wenn das Gerät ausgefranste Isolierungen oder gebrochene Drähte aufweist.

Verwenden Sie das Ladegerät niemals, wenn das Ladekabel ausgefranste Isolierungen aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Vergewissern Sie sich, dass die EksoNR-Batterien vollständig oder für die Behandlungseinheit ausreichend aufgeladen sind.

## Unerwünschte Ereignisse

Alle unerwünschten Reaktionen, die während oder nach der Verwendung des EksoNR von einem Physiotherapeuten oder der behandelten Person festgestellt werden, sollten gründlich dokumentiert und unverzüglich an die Ekso Bionics Kundendienst gemeldet werden. Beispiele für unerwünschte Reaktionen sind:

Probleme mit dem Hautzustand

Quetschungen

Schmerz

Plötzliche Übelkeit oder Veränderungen der Hautfarbe, z. B. Blässe oder Erröten

Ungewöhnliche Schwellungen

- Jegliches unerwünschte mechanische Verhalten des EksoNR ist zu notieren und dem Ekso Bionics Kundendienst zu melden, bevor der Betrieb fortgesetzt wird. Beispiele für unerwünschtes Verhalten sind:

Veränderungen beim normalen Gehen oder beim Aufstehen und Hinsetzen

Ungleiche Schrittlängen, die eher mit der Software als mit der Leistung der behandelten Person zusammenhängen

Ungewöhnliche Schwingungen eines Gelenks

Ungewöhnliche Geräusche, die während des Trainings oder des normalen Betriebs von EksoNR nicht auftreten

## Schulung und Zertifizierungsstufen für die Verwendung von EksoNR

Das Schulungsprogramm von Ekso Bionics ist in zwei Phasen gegliedert:

### Phase eins: Erstschulung/Stufe 1-Zertifizierung

Einführung in die ersten, grundlegenden Funktionen des EksoNR

- Vorbereitung eines Physiotherapeuten während des Lernprozesses auf den Einsatz des EksoNR in Zusammenarbeit mit einem anderen EksoNR-geschulten Stufe 1- Physiotherapeuten.

- Ziel der Erstschulung – Sichere und effektive klinische Anwendung des EksoNR und Erreichen der Stufe 1-Zertifizierung

- Auf Stufe 1-Zertifizierung:

  - Der Physiotherapeut darf das EksoNR nur zusammen mit einem anderen Physiotherapeuten bedienen, der ebenfalls eine Ekso Bionics-Schulung absolviert hat und für Stufe 1 (oder höher) zertifiziert ist.

  - EksoNR-zertifizierte Physiotherapeuten arbeiten in Zweiergruppen, um die Nutzung der Grundfunktionen fortzusetzen, sich auf die eigenständige Nutzung vorzubereiten und den Lernprozess zu durchlaufen.

  - Physiotherapeuten mit einer modifizierten Stufe 1-Zertifizierung können mit anderem Hilfspersonal zusammenarbeiten, das an der Erstschulung teilgenommen hat, was im Formular für klinische Kompetenz der Stufe 1 dokumentiert ist.

### Phase zwei: Erweiterte Schulung/Stufe 2-Zertifizierung:

- Idealerweise 4 Wochen nach der Erstschulung oder nach der empfohlenen Anzahl von Übungseinheiten.

- Einführung in die erweiterten Funktionen des Geräts.

- Ziel der erweiterten Schulung – Verbesserung der klinischen Anwendung des EksoNR, darunter der erweiterten Funktionen, und Erreichen der Stufe 2-Zertifizierung.

- Auf Stufe 2-Zertifizierung:

  - Der Physiotherapeut kann das EksoNR selbständig oder, wenn zusätzliche Unterstützung erforderlich ist, mit Unterstützung durch Hilfspersonal bedienen.

  - Der Physiotherapeut ist für alle Aspekte der EksoNR-Sitzung verantwortlich.

  - Der Physiotherapeut kann die EksoNR-Behandlung nach eigenem Ermessen an Hilfspersonal delegieren.

- HINWEIS: Beim Delegieren von Aufgaben ist der Stufe 2-Physiotherapeut weiterhin für die behandelte Person, das EksoNR-Gerät und für die Schulung des Hilfspersonals in Bezug auf die Gerätefunktion und die Sicherheitsverfahren verantwortlich.

- Stufe 2-Physiotherapeuten können andere Physiotherapeuten in der Bedienung des EksoNR schulen, um sie auf die EksoNR-Zertifizierung durch Ekso Bionics vorzubereiten.

## Klinische Delegation

Ekso Bionics verlangt für eine sichere Delegation, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ein von Ekso Bionics geschulter Physiotherapeut muss die Erstbeurteilung und die ersten Trainingseinheiten mit jeder behandelten Person durchführen.

- Ein von Ekso Bionics ausgebildeter Stufe 2-Physiotherapeut ist für jede Übung mit dem EksoNR-Gerät verantwortlich und behält den Status der behandelten Person, ihren Zustand und die Einstellungen des EksoNR im Auge, während das Gerät verwendet wird.

- Ein von Ekso Bionics geschulter Physiotherapeut muss das Hilfspersonal für den sicheren Umgang mit jeder behandelten Person schulen.

Ekso Bionics erkennt an, dass ein von Ekso Bionics ausgebildeter Stufe 2-Physiotherapeut sich dafür entscheiden kann, die behandelte Person an Hilfspersonal zu delegieren, wenn er oder sie dies für angemessen hält. Der Physiotherapeut tut dies aber auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Ekso Bionics erkennt an, dass alle Physiotherapeuten ihr eigenes klinisches Urteilsvermögen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften, die ihre Praxis regeln,  anwenden müssen, um zu bestimmen, wann eine Delegation erfolgen kann.

- Die sichere Delegation von EksoNR-Übungen erfordert eine angemessene Schulung und sorgfältige Patientenauswahl, damit behandelte Person und Beobachter während einer Übung sicher geführt werden können. Eine Delegation ohne angemessene Schulung kann zu Verletzungen der behandelten Person oder des Personals führen; daher empfiehlt Ekso Bionics Folgendes:

- Wenn die behandelte Person an Hilfspersonal delegiert wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  - Es handelt sich um einen sicher führbaren Benutzer des EksoNR mit minimalem Gleichgewichtsverlust während der Gehübungen.

  - Die Person muss mit dem Unterstützungsgerät und der EksoNR-Programmierung sicher gesteuert werden können.

  - Die Person bewältigt das Aufstehen und Hinsetzen in völliger Sicherheit.

- Die Beauftragten, die mit der behandelten Person arbeiten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

  - Sie sind ausreichend in der Bedienung des EksoNR-Geräts geschult, um die behandelte Person in Notfallsituationen, wie z. B. im Sicherheitsmodus, in Pausen, im Stehen/Sitzen usw. sicher zu führen.

  - Sie sind in der Lage, das Gewicht der behandelten Person und des EksoNR-Geräts im Falle eines Gleichgewichtsverlusts zu halten und einen Sturz zu verhindern.

Ekso Bionics verwendet für die Ausbildung zertifizierter Physiotherapeuten eine Trainings-Checkliste und eine Kompetenzvorlage und empfiehlt nachdrücklich die Einführung einer ähnlichen Dokumentation für klinische Beauftragte.

# Bewertung und Messung der Passgenauigkeit

WARNUNG

Jede behandelte Person muss gründlich untersucht, vermessen und überprüft werden,

um festzustellen, ob sie für die Verwendung von EksoNR geeignet ist. Physiotherapeuten müssen Kraft, Bewegungsumfang, Spastizität, Hautzustand und Mobilität der behandelten Personen beurteilen. Wird die Eignung einer behandelten Person für die Verwendung des EksoNR nicht angemessen geprüft, kann dies zu Verletzungen der behandelten Person, schlechter Gangqualität und/oder Schäden am EksoNR führen. Eine genaue Bewertung des Bewegungsumfangs ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Eignung für die Verwendung von EksoNR zu bestimmen.

# Ein- und Ausschalten des EksoNR

Schalten Sie das EksoNR ein, indem Sie die Einschalttaste auf der Rückseite des Rumpfes drücken. Die Taste bleibt im eingeschalteten Zustand gedrückt.

Wenn das EksoNR bereit ist, zeigt EksoView den Startbildschirm an.

Das EksoNR kann jederzeit durch erneutes Drücken der Einschalttaste ausgeschaltet werden; die behandelte Person sollte jedoch vor dem Ausschalten aus dem EksoNR entfernt werden. Im ausgeschalteten Zustand sind die Hüften frei, und die Knie sind fixiert.

HINWEIS: Ekso Bionics empfiehlt, das EksoNR nach jeder Patientenübung auszuschalten, um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen und die Statistiken zu löschen.

# Fehler

Die Schulung der behandelten Person ist für eine erfolgreiche Gewichtsverlagerung und das Gehen mit dem EksoNR unerlässlich. Die Hindernisse für ein erfolgreiches Lernen der behandelten Personen können mit einem oder mehreren dieser Bereiche zusammenhängen.

- Geräteeinstellungen:

- Seitliche Gewichtsverlagerungsfehler können mit einer falsch eingestellten Beinlänge oder Hüftabduktion zusammenhängen.

Patientenspezifische Probleme:

  - Spastizität oder Bewegungseinschränkungen im Fußgelenk können die Vorwärtsverlagerung des Gewichts erschweren.

  - Strukturelle Fehlstellungen (z. B. Skoliose) können die seitliche Gewichtsverlagerung erschweren.

  - Vertikale Orientierungsfehler oder Fehlinterpretationen.

  - Angespannte Oberkörperbewegungen können die seitliche und/oder nach vorne gerichtete Gewichtsverlagerung einschränken.

  - Die behandelte Person verwendet übermäßige kompensatorische Methoden, um zu versuchen, die unteren Extremitäten zu bewegen oder zu befreien.

- Überlegungen zu behandelten Personen und Geräten:

  - Lose Rückengurte können zu einer suboptimalen oder schwierigen Gewichtsverlagerung nach vorne oder zur Seite führen.

  - Eine zu große Hüftbreite des Geräts kann zu einer unangemessenen seitlichen Gewichtsverlagerung führen.

  - Es besteht Bedarf an Anpassungskits für eine verbesserte Ausrichtung in der Sagittalebene innerhalb des EksoNR.

## Kritische Gerätefehler

Das EksoNR führt Folgendes aus, wenn es einen Fehler feststellt:

Es gibt einen Piepton aus (vom oberen hinteren Teil des EksoNR-Rumpfes).

Es zeigt einen Fehlercode und eine Meldung (oft mit Anweisungen) auf EksoView an.

### Sicherheitsmodus

WARNUNG

Im Notfall drücken Sie die Einschalttaste, um ähnlich wie im Sicherheitsmodus die

Hüfte zu befreien und die Knie zu sperren. Senken Sie dann die behandelte Person und das Gerät mit ausgestreckten Beinen auf den Boden ab.

Der Sicherheitsmodus ist eine Sicherheitsfunktion, die beim Auftreten eines kritischen Gerätefehlers aktiviert wird. Wenn das Gerät in den Sicherheitsmodus wechselt, gibt das EksoNR einen deutlichen Alarm aus, der die Physiotherapeuten darauf hinweist, dass zur Sicherheit der behandelten Person ein sofortiges Beobachten erforderlich ist.

Im Sicherheitsmodus geschieht Folgendes:

Die Hüftmotoren verfügen über eine Dämpfungskomponente, die die Hüftbewegung verlangsamt, um der behandelten Person (solange das EksoNR noch eingeschaltet ist) zu helfen, aufrecht zu bleiben und der Hüftbeugung entgegenzuwirken.

Die EksoNR-Knie verbleiben in ihrer aktuellen Position.

Der Alarm ertönt sofort und ununterbrochen, bis er vom Steuergerät aus quittiert wird.

Das Beobachten von behandelten Personen beinhaltet:

Sorgen Sie für ein volles Streckmoment in den Hüften, um mechanische Stabilität zu gewährleisten.

    - Der Physiotherapeut stabilisiert die Hüfte der behandelten Person, indem er die Hüfte des Physiotherapeuten gegen den unteren Rumpf des Geräts positioniert.

    - Halten Sie den Rumpfgriff, um den Rumpf zu stricken ODER

    - Legen Sie eine Hand auf den Rumpfgriff und eine Hand auf den Sakralgriff.

      - Ziehen Sie den Rumpfgriff zurück und drücken Sie den Sakralgriff nach vorne, um die Hüfte der behandelten Person vor den Schultern zu positionieren.

      - Ein zweiter Physiotherapeut beobachtet nach Bedarf.

    - Wenn es sicher ist, lesen Sie die Meldung auf EksoView und notieren Sie den Fehlercode.

Drücken Sie die Taste  , um den akustischen Alarm (Piepton) zu beenden und den kritischen Gerätefehler zu bestätigen.

Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Meldung und die Fehlercodenummer vom Bildschirm zu löschen.

Korrigieren Sie den Fehler wie angewiesen.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Meldung zu löschen, beginnen Sie das Sitzen mit ausgestreckten Beinen:

  - Betonen Sie die Kommunikation im Team (Physiotherapeuten und behandelte Person).

  - Der leitende Physiotherapeut unterstützt die behandelte Person primär, indem er hinter ihr steht.

  - Die zweite Person hilft der behandelten Person bei Bedarf.

  - Der leitende Physiotherapeut weist die zweite Person an, den Stuhl zu holen, wenn die behandelte Person in einer sicheren Position ist.

  - Der Stuhl wird hinter dem Rücken der behandelten Person positioniert, wobei die Länge der unteren Extremitäten geschätzt wird.

  - Der leitende Physiotherapeut steht an der Seite, während die zweite Person beim Hinsetzen hilft.

  - Der leitende Physiotherapeut steuert das Absenken der behandelten Person in den Stuhl, während die Beine in der aktuellen Position fixiert bleiben.

  - Positionieren Sie die behandelte Person aufrecht im Stuhl; stellen Sie sicher, dass die behandelte Person richtig im Stuhl sitzt.

  - Die zweite Person stützt die unteren Extremitäten (siehe Foto).

  - Der leitende Physiotherapeut verwendet den Bildschirm des Steuergeräts, um in den Modus „Beine frei“ zu wechseln, wenn dies sicher ist.

  - Stellen Sie die Füße der behandelten Person senkrecht auf den Boden, um sie im Sitzen zu stabilisieren.

Wenn die Fehlermeldung nach den entsprechenden Anpassungen erneut auftritt, stellen Sie die Verwendung des EksoNR ein und wenden Sie sich an den Ekso Bionics-Kundendienst.

- Das Ekso befindet sich im Sicherheitsmodus, wenn:

Das Gerät sofort eingeschaltet wird, bevor Sie im Menü „Gehen“ die Option Beine frei auswählen.

Das Gerät ausgeschaltet ist.

Ein Alarm ausgelöst wird, der zum sofortigen Sicherheitsmodus führt.

- HINWEIS: Wenn der Physiotherapeut absichtlich in den Sicherheitsmodus wechseln mochte, um die behandelte Person direkt auf den Boden abzusenken – im Falle eines schwerwiegenden medizinischen Ereignisses, das eine sofortige Behandlung in Rückenlage erfordert –, kann dies durch Ausschalten des EksoNR über die Ein/Aus-Taste erfolgen. In diesem Fall haben die Hüftmotoren keine Dampfung und sind völlig frei.

- Allgemeine Überlegungen:

Die Hüften sind frei, falls der Physiotherapeut die behandelte Person ganz auf den Boden absenken muss.

- Im Falle eines Geräteproblems muss der Physiotherapeut den dämpfenden Motorwiderstand überwinden, während er die behandelte Person in einer Sitzposition mit ausgestreckten Beinen absenkt.

Je nachdem, wie sich die behandelte Person präsentiert, ist sie in unterschiedlichem Maße in der Lage, den Sicherheitsmodus zu nutzen:

- Behandelte Personen mit Schwäche oder Lähmung des Rumpfes und der unteren Extremitäten benötigen volle Unterstützung bei der Stabilisierung im Sicherheitsmodus.

  - Der Physiotherapeut muss durch die EksoNR-Hüften für Stabilität sorgen, indem er das EksoNR in einem Streckmoment durch die Hüften platziert und die mechanische Stabilität aufrechterhält.

- Behandelte Personen mit Kraft in den unteren Extremitäten, die in der Lage sind, über den Boden zu gehen, können möglicherweise ein gewisses Maß an Stabilität in aufrechter Position beisteuern, wenn sich das EksoNR im Sicherheitsmodus befindet.

  - Der Physiotherapeut sollte weiterhin dabei helfen, den EksoNR-Rumpf in einer aufrechten Position zu halten.

Der Physiotherapeut muss der behandelten Person nach jeder Übung helfen, das EksoNR abzulegen. Die behandelte Person muss in einem Stuhl oder auf einem Mattentisch sitzen, der sowohl das EksoNR als auch die behandelte Person während des gesamten Ablegevorgangs stützen kann. Das EksoNR muss zum Ablegen nicht ausgeschaltet werden.

Die EksoNR-Gurte können in beliebiger Reihenfolge gelockert und gelöst werden; entscheidend ist jedoch, dass das Gleichgewicht und die Stabilität der behandelten Person erhalten bleiben.

Achten Sie darauf, dass die behandelte Person während des Transfers nicht mit dem Gesäß am Hüftabduktionsgelenk oder an der Oberschenkelunterstützung anstößt.

Ablegen

Der Physiotherapeut steht vor der behandelten Person.

Beginnen Sie oben und arbeiten Sie sich bis zu den Fußbindegurten herunter:

  - Lösen Sie den Brustgurt

  - Lösen Sie die Rückengurte und das Torsopolster

  - Lösen Sie die Ober- und Unterschenkelgurte.

  - Lösen Sie die Bänder der Fußbindung.

Lösen Sie die EksoNR-Beine in die Abduktion, indem Sie auf die silberne Lasche für die Hüftabduktion drücken

  - Zum Lösen kann ein leichter Adduktionsdruck erforderlich sein.

Nehmen Sie die Beine der behandelten Person aus dem Gerät.

Drehen Sie das EksoNR-Bein nach innen, um einen sauberen Weg für den Transfer zu ermöglichen.

Dokumentieren Sie die Statistik der Übung

Schalten Sie das Gerät am Ende jeder Patientenübung aus

  - Beim Ausschalten werden alle Statistiken gelöscht und die Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

# Rechtliche Information

## Richtlinie über Medizinprodukte

0044

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, wenn es die folgende CE-Kennzeichnung trägt:

# Kapazitäten

| Kapazitäten |  |
| --- | --- |
| Benutzergewicht | Maximal 100 kg (220 lb) |
| Benutzergröße | Ungefähr 5 ft, 0 in. bis 6 ft, 4 in. (1,53 m bis 1,95 m) |
| Hüftbreite des Benutzers | Maximal 18 Zoll (45,6 cm) |
| Leistung |  |
| Erwartete Nutzungsdauer | 4 Jahre oder 1,25 Millionen Schritte |
| Gehen |  |
| Schrittlänge | 8 – 18 Zoll (20 – 46 cm) |
| Schritthöhe | Etwa 0 – 3,8 cm (0,0 – 1,5 Zoll) |
| Schwungzeit | 0,8 bis 2,5 Sekunden |
| Gelenkbewegungen |  |
| Hüfte | Umfang der Bewegung: 10º Streckung bis 135º Beugung Abduktion: -2º bis 4º |
| Knie | Umfang der Bewegung: 0º Streckung bis 130º Beugung |
| Fußgelenk | Umfang der Bewegung: 10º Dorsalflexion bis 10º Plantarflexion Ruhewinkel: 3º bis 8º Dorsalflexionssteifigkeit: Einstellungen 1 bis 4 |
| Batterien |  |
| Materialien | Li-Ion |
| Spannung | 48,1 VDC |
| Kapazität | 2000 mAh |
| Aufladezeit | Ungefähr 60 Minuten |
| Stromquelle | 110 - 220 VAC, 50 - 60 Hz |
| Sicherheit | IEC 62133 |
| Spezifikationen des Ladegeräts |  |
| Eingangsleistung | 110 - 220 VAC, 50 - 60 Hz |
| Sicherheit | IEC 60601-1:2005 |
| EMV-Normen | IEC 60601-1-1:2007 |
| Umwelt |  |
| Betriebstemperaturbereich | 41 ºF bis 104 ºF (5 ºC bis 40 ºC) |
| Temperaturbereich für Lagerung, Versand und Transport | -12 ºF bis 158 ºF (-25 ºC bis 70 ºC) HINWEIS: Wenn die Lager- oder Transporttemperatur außerhalb des Betriebstemperaturbereichs liegt, warten Sie mindestens 4 Stunden, bis sich die Gerätetemperatur in der Betriebsumgebung stabilisiert hat. |
| Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 15 bis 90 % RH |
| Atmosphärischer Druckbereich | 700 bis 1060 hPa |
| Betriebstemperaturbereich | 41 ºF bis 104 ºF (5 ºC bis 40 ºC) |

WARNUNG

In einer medizinischen Einrichtung darf dieses Produkt nur in Bereichen verwendet werden, die Drahtlos- oder Mobilfunkkommunikation zulassen.

# Batterien

- Das EksoNR verwendet zwei wiederaufladbare 48-Volt-Batterien. Die Batterien werden an jeder Seite des EksoNR-Rumpfes befestigt, wenn die Stifte und andere Positionierungselemente richtig ausgerichtet sind. Die EksoNR-Batterien arbeiten als Zweier-Set zusammen. Jedes Paar sollte gleichzeitig ausgetauscht und/oder aufgeladen werden, um die Lebensdauer der Batterien zu maximieren und die einwandfreie Funktion des EksoNR zu gewährleisten.

- Wenn die Batterien in den EksoNR-Rumpf eingelegt sind und das Gerät eingeschaltet ist, zeigt EksoView in der oberen rechten Ecke den Ladezustand an.

Prüfen Sie vor jeder Behandlung anhand von EksoView, ob die Batterien ausreichend geladen sind.

Vergewissern Sie sich vor jeder Patientenübung, dass beide Batterien ordnungsgemäß am Rumpf angebracht sind.

Verwenden Sie während des EksoNR-Betriebs immer zwei Batterien

Reagieren Sie umgehend auf die von EksoView angezeigten Warnungen bei niedrigem Batteriestand.

Entfernen oder ersetzen Sie die Batterien nur, wenn das EksoNR ausgeschaltet ist und sich in einer sitzenden Position befindet.

Laden Sie jede Batterie mindestens einmal alle zwei Monate auf.

Verwenden Sie zum Aufladen der Batterien nur die beiden von Ekso Bionics gelieferten Ladegeräte.

Vergewissern Sie sich immer, dass ein Batterieladegerät angeschlossen ist, bevor Sie eine Batterie zum Aufladen einstecken.

Verwenden Sie das Ladegerät niemals, wenn das Ladekabel ausgefranste Isolierungen aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

- Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

VORSICHT!

- Laut Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

- Es befinden sich keine vom Bediener zu wartenden Teile im Gerät.

- Überlassen Sie die Wartung dem Fachpersonal.

- Verwenden Sie für dieses System nur die von Ekso Bionics, Inc. angebotenen Datenkabel.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise für das EksoNR-Gerät

CE-HINWEIS – INFORMATIONEN FÜR DEN NUTZER

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Dieses Gerät entspricht auch den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß den derzeit geltenden harmonisierten Europäischen Normen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet verursacht wahrscheinlich schädliche Störungen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen auf eigene Kosten beheben.

Die folgende Veröffentlichung der Federal Communications Commission könnte für den Benutzer hilfreich sein:

How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Bestandsnummer 004-000-00345-4), exklusiv erhältlich beim Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, DC 20402 (Telefon 202-512-1800).

WARNUNG

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung von Teil 15 der FCC-Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise für die EksoNR-Batterie

VORSICHT!

- Verwenden Sie den Akku nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, und lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt in einem Auto liegen.

- Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch zum Einbau der Batterie.

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Lesen und befolgen Sie dazu sorgfältig die für das Ladegerät angegebene Anleitung und lernen Sie, wie Sie den Akku richtig laden.

- Um den Akku zu schonen, schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.

- Tauschen Sie die Batterie aus, wenn Sie eine Warnung über niedrigen Batteriestand erhalten.

WARNUNG

- Verwenden Sie den Akku nur unter den folgenden Bedingungen:

  - Im Gebrauch: -4 bis +140 ºF (-20 bis +60 ºC)

  - Während des Ladevorgangs: 32 bis 113 º F (0 bis 45 ºC)

  - Lagerung: Die Batterie kann bis zu 2 Monate bei Raumtemperatur – 68 ºF ± 5 º (20 ºC +/- 5 º) – ohne Aufladen gelagert werden.

- Legen Sie den Akku nicht ins Feuer und erhitzen Sie ihn nicht.

- Verbinden Sie die Batteriepole nicht mit Metallgegenständen, wie z. B. Draht.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht nass wird.

- Werfen Sie die Batterie nicht, lassen Sie sie nicht fallen, hämmern Sie nicht auf sie ein und schlagen Sie nicht auf sie ein.

- Die Batterie darf nicht zerlegt oder verändert werden.

- Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt erscheint.

# Leitfaden und Herstellererklärung

Emissionen

Alle medizinischen elektrischen Geräte und medizinischen elektrischen Systeme

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Emissionen

Das EksoNR ist bestimmt für den Gebrauch in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung. Der Kunde oder Benutzer des EksoNR hat sicherzustellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung verwendet wird

| Emissionsprüfung | Einhaltung der Vorschriften | Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden |
| --- | --- | --- |
| HF-Emissionen CISPR 11 | Gruppe 1 | Das EksoNR verwendet HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind die HF-Emissionen sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass sie Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen. |
| HF-Emissionen CISPR 11 | Klasse A | Das EksoNR ist für den Einsatz in allen Einrichtungen geeignet, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden und die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die zu Wohnzwecken genutzt werden |
| Oberwellen-Emissionen EN 61000-3-2 | Nicht zutreffend1 |  |
| Spannungsschwankungen/Flicker-Emissionen EN 61000-3-3 | Nicht zutreffend1 |  |

1 Das EksoNR ist batteriebetrieben und verfügt über keine Wechsel- oder  Gleichstromanschlüsse. Das EksoNR enthält keine Eingangs-/Ausgangsleitungen, die länger als 3 m sind.

Störfestigkeit

Alle medizinischen elektrischen Geräte und medizinischen elektrischen Systeme

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Das EksoNR ist bestimmt für den Gebrauch in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung. Der Kunde oder Benutzer des EksoNR hat sicherzustellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung verwendet wird

| Prüfung der Störfestigkeit | Prüfungsstuf IEC 60601e | Stufe der Einhaltung | Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden |
| --- | --- | --- | --- |
| ESD IEC 61000-4-2 | ± 8 kV Kontakt ± 15 kV Luft | ± 8 kV Kontakt ± 15 kV Luft | Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Bei synthetischen Böden sollte der r/h-Wert mindestens 30 % betragen. |
| EFT IEC 61000-4-4 | ± 2 kV Netz ± 1 kV E/A-Leitungen | Nicht zutreffend1 | Das EksoNR ist batteriebetrieben. |
| Überspannung IEC 61000-4-5 | ± 1 kV Differenzial ± 2 kV Gemeinsam | Nicht zutreffend1 | Das EksoNR ist batteriebetrieben. |
| Spannungseinbrüche/-ausfälle IEC 61000-4-11 | > 95 % Einbruch für 0,5 Zyklen, > 95 % Einbruch für 1 Zyklen, 30 % Einbruch für 25/30 Zyklen, > 95 % Unterbrechung für 250/300 Zyklen | Nicht zutreffend1 | Das EksoNR ist batteriebetrieben. |
| Leistungsfrequenz 50/60 Hz Magnetfeld IEC 61000-4-8 | 30 A/m | 30 A/m | Die Magnetfelder der Leistungsfrequenz sollten denen einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. |

1Das EksoNR ist batteriebetrieben und verfügt über keine Wechsel- oder Gleichstromanschlüsse. Das EksoNR enthält keine Eingangs-/Ausgangsleitungen, die länger als 3 m sind.

HINWEIS: Die EMISSIONS-Eigenschaften dieses Geräts machen es geeignet für den Einsatz in industriellen Bereichen und Krankenhäusern (CISPR 11 Klasse A). Wenn es in einer Wohnumgebung verwendet wird (für die normalerweise CISPR 11 Klasse B erforderlich ist), bietet dieses Gerät möglicherweise keinen ausreichenden Schutz für Hochfrequenzkommunikationsdienste. Der Benutzer muss möglicherweise Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen, z. B. die Geräte an einem anderen Ort aufstellen oder neu ausrichten.

Störfestigkeit

Medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme, die NICHT lebenserhaltend sind

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Das EksoNR ist für den Gebrauch in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des EksoNR hat sicherzustellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

| Prüfung der Störfestigkeit | Prüfungsstufe IEC 60601 | Stufe der Einhaltung | Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6 | 3 Veff 150 kHz bis 80 MHz | Nicht zutreffend1 | Tragbare und mobile Kommunikationsgeräte sollten vom EksoNR nicht weniger als die unten berechneten/aufgeführten Abstände entfernt sein: |
|  |  |  | d = 1,2 ÖP 150 kHz bis 80 MHz |
| Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz | 3 V/m | d = 1,2 ÖP 80 bis 800 MHz d = 2,3 ÖP 800 MHz bis 2,7 GHz |
|  |  |  | wobei P die maximale Nennausgangsleistung des Senders in Watt (W) und d der empfohlene Trennungsabstand in Metern (m) ist. Die Feldstärken von ortsfesten HF-Sendern, die durch eine elektromagnetische Standortuntersuchunga ermittelt werden, sollten in jedem Frequenzbereichb unter dem Konformitätsniveau liegen. In der Nähe von Geräten, die einen Sender enthalten, können Interferenzen auftreten. |
| HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. HINWEIS 2: Diese Leitlinien sind möglicherweise nicht in allen Situationen anwendbar. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Strahlung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst. |  |  |  |
| 1 Das EksoNR ist batteriebetrieben und verfügt über keine Wechsel- oder Gleichstromanschlüsse. Das EksoNR enthält keine Eingangs-/Ausgangsleitungen, die länger als 3 m sind. a Die Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen für Funktelefone und Mobilfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Radiosender und TV-Sender, können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung aufgrund von ortsfesten HF-Sendern zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das EksoNR verwendet wird, den oben genannten HF-Konformitätswert überschreitet, sollte das EksoNR beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine Neuausrichtung oder eine Verlegung des EksoNR. b Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3 V/m betragen. |  |  |  |

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem EksoNR

Medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme, die NICHT lebenserhaltend sind

Empfohlene Trennungsabstände für das EksoNR

Das EksoNR ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der abgestrahlte Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des EksoNR kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den unten empfohlenen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem EksoNR einhält, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

| Maximale Ausgangsleistung (Watt) | Abstand (m) 150 kHz bis 80 MHz d = 1,2 ÖP | Abstand (m) 80 bis 800 MHz d = 1,2 ÖP | Abstand (m) 800 MHz bis 2,7 GHz d = 2,3 ÖP |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Für Sender, deren maximale Nennausgangsleistung oben nicht aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennungsabstand d in Metern (m) anhand der für die Frequenz des Senders geltende Gleichung geschätzt werden, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers ist.

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Leitlinien sind möglicherweise nicht in allen Situationen anwendbar. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Strahlung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

Emissionen

Alle medizinischen elektrischen Geräte und medizinischen elektrischen Systeme

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Emissionen

Das EksoNR-Akkuladegerät ist für den Gebrauch in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des EksoNR hat sicherzustellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung verwendet wird

| Emissionsprüfung | Einhaltung der Vorschriften | Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden |
| --- | --- | --- |
| HF-Emissionen CISPR 11 | Gruppe 1 | Das EksoNR-Ladegerät verwendet HF-Energie nur für die interne Funktion. Daher sind die HF-Emissionen sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass sie Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen. |
| HF-Emissionen CISPR 11 | Klasse B | Das EksoNR-Batterieladegerät ist für den Einsatz in allen Einrichtungen geeignet, auch in Privathaushalten und solchen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für Wohnzwecke genutzt werden. |
| Oberschwingungen EN 61000-3-2 | Klasse A |  |
| Flimmern EN 61000-3-3 | Erfüllt |  |

Störfestigkeit

Alle medizinischen elektrischen Geräte und medizinischen elektrischen Systeme

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Das EksoNR-Akkuladegerät ist für den Gebrauch in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des EksoNR hat sicherzustellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

| Prüfung der Störfestigkeit | Prüfungsstufe IEC 60601 | Stufe der Einhaltung | Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden |
| --- | --- | --- | --- |
| ESD IEC 61000-4-2 | ± 8 kV Kontakt ± 15 kV Luft | ± 8 kV Kontakt ± 15 kV Luft | Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Bei synthetischen Böden sollte der r/h-Wert mindestens 30 % betragen. |
| EFT IEC 61000-4-4 | ± 2 kV Netz ± 1 kV E/A-Leitungen | ± 2 kV Netz ± 1 kV E/A-Leitungen | Die Qualität der Netzspannung sollte der einer üblichen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. |
| Überspannung IEC 61000-4-5 | ± 1 kV Differenzial ± 2 kV Gemeinsam | ± 1 kV Differenzial ± 2 kV Gemeinsam | Die Qualität der Netzspannung sollte der einer üblichen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. |
| Spannungseinbrüche/-ausfälle IEC 61000-4-11 | > 95 % Einbruch für 0,5 Zyklen, 60 % Einbruch für 5 Zyklen, 30 % Einbruch für 25 Zyklen, > 95 % Einbruch für 5 Sekunden | > 95 % Einbruch für 0,5 Zyklen, 60 % Einbruch für 5 Zyklen, 30 % Einbruch für 25 Zyklen, > 95 % Einbruch für 5 Sekunden | Die Qualität der Netzspannung sollte der einer üblichen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Benutzer des EksoNR-Batterieladegeräts einen fortlaufenden Betrieb bei Unterbrechungen des Stromnetzes benötigt, wird empfohlen, das EksoNR-Batterieladegerät über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder eine Batterie zu betreiben. |
| Leistungsfrequenz 50/60 Hz Magnetfeld IEC 61000-4-8 | 3 A/m | 3 A/m | Die Magnetfelder der Leistungsfrequenz sollten denen einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. |

Störfestigkeit

Medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme, die NICHT lebenserhaltend sind

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Das EksoNR-Akkuladegerät ist für den Gebrauch in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des EksoNR hat sicherzustellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

| Prüfung der Störfestigkeit | Prüfungsstufe IEC 60601 | Stufe der Einhaltung | Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6 | 3 Veff 150 kHz bis 80 MHz | 3 Veff | Tragbare und mobile Kommunikationsgeräte sollten vom EksoNR-Ladegerät nicht weniger als die unten berechneten/aufgeführten Abstände entfernt sein: |
|  |  |  | d = 1,2 ÖP 150 kHz bis 80 MHz |
| Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz | 3 V/m | d = 1,2 ÖP 80 bis 800 MHz d = 2,3 ÖP 800 MHz bis 2,5 GHz |
|  |  |  | Dabei ist P die maximale Nennausgangsleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers und d der empfohlene Trennungsabstand in Metern (m). Die Feldstärken von ortsfesten HF-Sendern, die durch eine elektromagnetische Standortuntersuchunga ermittelt werden, sollten in jedem Frequenzbereichb unter dem Konformitätsniveau liegen. In der Nähe von Geräten, die einen Sender enthalten, können Interferenzen auftreten. |
| HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. HINWEIS 2: Diese Leitlinien sind möglicherweise nicht in allen Situationen anwendbar. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Strahlung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst. |  |  |  |
| a Die Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen für Funktelefone und Mobilfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Radiosender und TV-Sender, können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung aufgrund von ortsfesten HF-Sendern zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das EksoNR-Batterieladegerät verwendet wird, den oben genannten HF-Konformitätswert überschreitet, sollte das EksoNR-Batterieladegerät beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel des EksoNR-Ladegeräts. b Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3 V/m betragen. |  |  |  |

Empfohlene Trennungsabstände

Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte und das EksoNR-Batterieladegerät

Medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme, die NICHT lebenserhaltend sind

Empfohlene Trennungsabstände für das EksoNR-Akkuladegerät

Das EksoNR-Akkuladegerät ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die abgestrahlten Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des EksoNR kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den unten empfohlenen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem EksoNR einhält, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

| Maximale Ausgangsleistung (Watt) | Abstand (m) 150 kHz bis 80 MHz d = 1,2 ÖP | Abstand (m) 80 bis 800 MHz d = 1,2 ÖP | Abstand (m) 800 MHz bis 2,7 GHz d = 2,3 ÖP |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,37 | 0,37 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |